亚克力块和阶梯试块、钢块声速测量

| 测试时间/地点 | 2025.3.20-23 XXA-402 |
| --- | --- |
| 测试人员 | 王淇正 |
| 测试计算原理 | 使用游标卡尺测量亚克力块和钢块的厚度d，阶梯试块厚度已知，在水池中利用声波获取物体上表面和下表面的回波信号，利用互相关算法计算上、下表面声波传播时间差Δt，则物体中声速可表示为： 其中式中2d表示声波在物体中经历了来回两个厚度。 |
| 测试设备 | 游标卡尺、脉冲发射接收器DPR300、OLYMPUS/2.25Mhz探头、探头固定支架、示波器、水箱、亚克力块、阶梯试块、钢块 设备连接示意 |
| 环境温度 | 22.5℃ |
| 亚克力块厚度 | 均值19.021mm |
| 阶梯试块厚度 | 7.500mm/12.500mm |
| 钢块厚度 | 均值21.032mm |
| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm, L=50mm) |

| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm) |
| --- | --- |
| 被测目标 | 10mm阶梯试块 |
| 测试环境 |  |
| 测试信号 | 回波信号配准（上下表面回波反相） （相差345采样点，100MHz采样率，时间差3.45μs） |
| 声速 | 2×10mm/3.45μs= 5797.101m/s |

| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm) |
| --- | --- |
| 被测目标 | 亚克力块 |
| 测试环境 |  |
| 测试信号 | 回波信号配准（下表面回波反相） （相差709采样点，50MHz采样率，时间差14.18μs） |
| 声速 | 2×19.021mm/14.18μs= 2682.793m/s |

| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm) |
| --- | --- |
| 被测目标 | 钢块 |
| 测试环境 |  |
| 测试信号 | 回波信号配准（下表面回波反相） （相差687采样点，100MHz采样率，时间差6.87μs） |
| 声速 | 2×21.032mm/6.87μs= 6122.853m/s |

结论：

| 声速 | 10mm阶梯试块 | 钢块 | 亚克力块 |
| --- | --- | --- | --- |
| Olympus 2.25MHz探头 | 5797.101 m/s | 6122.853 m/s | 2682.793m/s |

(1)10mm阶梯试块相比于钢块更接近钢的理论声速

(2)10mm阶梯试块和钢块的声速均大于亚克力块的声速，说明钢块的弹性模量大于亚克力块，导致声速差异