亚克力块和阶梯试块、钢块声衰减测量

| 测试时间/地点 | 2025.6.9-6.12 XXA-401 |
| --- | --- |
| 测试人员 | 王淇正 |
| 测试计算原理 | 利用脉冲多次回波法测量声衰减系数，当声波在均匀的连续介质中传播时，声压衰减与传播距离的关系可表示为： P(x)=P0exp(-αx) 其中P0和P(x)分别为初始点和x处的声压，α为衰减系数，x为传播距离。通过声压衰减的关系式并结合脉冲多次回波法，可得到声衰减系数计算公式如下： αidB=12i-1L-lnViV1,i=2,3,…n 其中αi为第i次回波的声衰减系数，V1和Vi分别为第一次和第i次脉冲回波信号对应的电压值，L为物体的厚度 |
| 测试设备 | 游标卡尺、脉冲发射接收器DPR300、OLYMPUS/2.25Mhz探头、探头固定支架、示波器、亚克力块、阶梯试块、钢块 设备连接示意 |
| 环境温度 | 22.5℃ |
| 亚克力块厚度 | 均值19.021mm |
| 阶梯试块厚度 | 10mm |
| 钢块厚度 | 均值21.032mm |
| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm, L=50mm) |

| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm) |
| --- | --- |
| 被测目标 | 10mm阶梯试块 |
| 测试环境 |  |
| 测试信号 | 回波信号配准（下表面回波同相） |
| 声衰减 | 12.891 Np/m 111.974 dB/m |

| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm) |
| --- | --- |
| 被测目标 | 亚克力块 |
| 测试环境 |  |
| 测试信号 | 回波信号配准（下表面回波反相） |
| 声衰减 | 48.796 Np/m 423.837 dB/m |

| 探头 | Olympus 2.25MHz (封装直径16mm) |
| --- | --- |
| 被测目标 | 钢块 |
| 测试环境 |  |
| 测试信号 | 回波信号配准（下表面回波同相） |
| 声衰减 | 10.349 Np/m 89.890 dB/m |

结论：

| 声衰减 | 10mm阶梯试块 | 钢块 | 亚克力块 |
| --- | --- | --- | --- |
| Olympus 2.25MHz探头 | 12.891 Np/m 111.974 dB/m | 10.349 Np/m 89.890 dB/m | 48.796 Np/m 423.837 dB/m |

(1) 声速越大的材料声衰减越小，因为例如像金属晶体排列更规则，声波通过晶格振动传递能量时，原子间的弹性作用强，能量损耗低，而像亚克力塑料等材料，分子链松散或存在大量孔隙，声波传播时会因分子摩擦、孔隙散射消耗大量能量，导致衰减增大。