脉冲反射式超声测厚原理及信号处理

传统的超声测厚方法主要有共振法、穿透法、脉冲反射法等几种，其中脉冲反射法只需要1个单阵元探头即可实现测厚，在实际中应用较为广泛。

1. 原理

图1所示为水浸钢块的超声测量示意，探头提离高度为d1，钢块厚度为d2。当单阵元探头发射的短脉冲在钢块上表面发生反射和透射，其反射回波最先被探头接收到；其透射波继续向下传播，遇到下表面发生第1次反射，反射回波穿过钢/水边界最终到达探头。声波在钢块中发生多次反射，其反射回波可被探头依次接收到。

图1  水浸钢块超声测厚示意

图2所示脉冲各次反射回波及其时间，其理论到达时间分别为：

(1)

其中c1为超声在水中的传播速度，一般为1.5mm/μs，c2为超声在钢中的传播速度，约为5.9mm/μs。

图2  脉冲各次反射回波的时间

可见，下表面各次回波的时间间隔理论上是一致的。如果能够得到上表面直接反射回波t1和下表面1次反射回波时间t2，则钢块的厚度可表示为：

(2)

较多的回波次数，有助于提高测量的准确度。但回波次数越高，回波信噪比越低。

2. 信号处理方法

2.1 粗略估计

通过观察回波波形，可以得到两个回波峰值之间的采样点数N。由于采样频率fs是固定的，则钢块厚度可粗略表示为：

(3)

2.2 相关方法

但由于回波信号通常不是如图2所示的理想短脉冲，再加上声波在各种界面处的相位反转，以及各种噪声的影响，使得钢块厚度计算结果准确度不是很理想。由于图2中各个回波波形具有很大的相似性，因此，可以通过相关计算，计算相邻波形间的时间延迟，进而求解钢块厚度。

如图3所示，取第1个回波信号为参考波形，起点位置为n1，信号主值区间长度为L（参考窗长度L）。假定第2个回波信号的最佳匹配位置为m，由于位置m不容易准确获得，我们可以在m附近进行搜索，例如从m1搜索到m2，共搜索m2-m1+1次，计算各个搜索位置处，参考窗信号与搜索窗信号的归一化相关系数，共得到m2-m1+1个系数，取最大相关系数对应的搜索位置（如图4所示），即为最佳匹配位置（也可以以m为中心，以r为搜索半径进行搜索）。

图3  相关方法计算相似回波信号的延迟

两个信号的归一化相关系数计算公式为：

(4)

其中序列x1(n)即为图3中从m1位置开始的长度为L个点的离散信号，x2(n)即为从搜索窗起始位置开始的长度为L个点的离散信号。

从式(4)可以看出，如果x2(n)与x1(n)完全相同，则相关系数c=1（或-1）；如果两者不相关（例如x2(n)为噪声信号），则相关系数c接近于0。两者越相似，其相关系数的绝对值越接近于1。

图4 归一化相关系数与偏移量示意

2.3 计算示例

如图5所示，钢块厚度约20mm，浸在水中。探头中心频率5MHz，提离约为60mm。脉冲发生接收器激励单阵元探头，回波数据通过示波器接收、显示，并保存到U盘中。利用MATLAB读取回波数据并进行厚度估算。示波器采样率为25MHz。

图5 钢块超声测厚实验

超声原始数据如图6所示。由于本例中上表面直接反射回波幅度太大而饱合，计算中取参考窗口区间为[1860,1905]，窗长L=46；搜索窗口中心位置2035，左右各搜索30个点。

图6 原始回波数据

计算得到的归一化相关系数如图7(a)所示，可见在第2031位置处相关系数最大为0.8559。配准后的波形如图7(b)所示。

| (a) 归一化相关系数 | (b) 配准波形 |
| --- | --- |

图7 相关系数与波形配准

因此，延迟点数为2031-1860=171，钢块厚度为：

(5)

钢块经实际测量，厚度约为19.80mm。主要误差原因：

(1) 不同类型的钢，声速不一样，本例中直接使用网上查的数据5900m/s，未经标定；

(2) 由于采样只能采样率的整数值进行，因此时间分辨率为1/fs=0.04μs，对应的钢块计算误差（以声束5900m/s）为1/fs*c2=0.236mm。